124460, Москва, Зеленоград, ФГУП «НИИ Физических проблем»,  «КОМРИС СОФТ»,

т./ф.  (499)  710 57 27,

E-mail  : smkuzmin@mtu-net.ru

http://www.mtu-net.ru/comrisfilter

Рекомендации по выбору источников разрежения для мембранного выкуумного фильтрования.

В качестве источника разрежения для наших приборов подходят любые устройства этого назначения: водоструйные насосы (эжекторы), вакуумные станции (например фирмы «Владисарт»), вакуум-компрессоры (например фирмы «Миллипор» или «Гельман») и т.п.

В нашей стандартной комплектации приборы «ФильтрАБут» и «ОФФ-25» снабжены стеклянным или фторопластовым водоструйным насосом.

Водоструйный насос является очень дешевым, надежным и бесшумным средством для создания разрежения при наличии работающего водопровода, однако. Осложнение в его работе вызывается отложением из воды в сопле ржавчины и карбонатов, снижающим его эффективность. Поэтому, для поддержания насоса в рабочем состоянии рекомендуется периодически, на основании визуального контроля, промывать его, лучше  каким-нибудь средством для чистки сантехники, например "Блеск" или иным, в рекламе которого указано удаление ржавчины, известковых и минеральных отложений и т.п.

Однако, привязка водоструйного насоса к водопроводу и водосливу является в ряде случаев существенным неудобством.

Поэтому, оптимальными (операционно) источниками разрежения для мембранного аналитического фильтрования, по нашему опыту и мнению, являются хирургические отсасыватели «ОМ-1» и «Элема -Н АМ1П поршневой».

Их преимуществами являются мобильность (не требуется подводки и отвода воды, как например, в случае водоструйного насоса) - они снабжены емкостями для сбора фильтрата. Особым достоинством, отличающим их от других вакуум-компрессорных систем, является малошумность (40-50 дБ) и  весьма умеренная цена– 10-12 тыр (2009 год).

Технические характеристики отсасывателя «ОМ-1»:

Посмотреть: http://www.medstal.ru/tovar/xirurg/otsos/om01.jpg

Объем банок-сборников (2 банки)	 3 л каждая

Минимальное остаточное давление в банке-сборнике, не более	0,17 кгс/см3

Регулировка остаточного давления	0,17..0,83 кгс/см3

Возможность контроля остаточного давления по индикатору разряжения	ДА

Максимальная производительность по воздуху, не менее	20 л/мин

Максимальная производительность по воде, не менее	6 л/мин

Наличие регулировки производительности	ДА

Длина соединительной трубки	4,5 м

Количество наконечников в комплекте	6 шт.

Наличие педали дистанционного управления	ДА

Время создания остаточного давления 0,17 кгс/см3, не более	60 сек

Максимальное время непрерывной работы	6 ч с последующим перерывом 2 ч

Питание от сети переменного тока	220В ±22B, 50 Гц

Класс защиты по электробезопасности	1, тип B

Потребляемая мощность, не более	60 В*А

Масса, не более	11 кг

Габаритные размеры	500 x 250 x 360 мм

Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, не более 24 месяцев со дня изготовления

Технические характеристики отсасывателя «Элема-Н АМ 1П поршневого»:

Посмотреть: http://www.elema-n.ru/elema/AM1.jpg

Максимальный вакуум в банке- сборнике, кПа	-85

Свободный расход воздуха в постоянном (интермиттирующем) режиме, л/мин	16 (40)

Общий объем банок- сборников, л	4

Уровень звукового давления, дБ 	45

Время непрерывной работы, час	8

Питание от сети переменного тока, В,Гц	220,50

Потребляемая мощность, ВА	300

Вес, кг	15

Габаритные размеры, мм	350х240х500

Плавное ручное изменение вакуума со стабилизацией быстроты откачки

Поплавковая защита от переполнения банок- сборников отсасываемой жидкостью

Комплектуется интермиттирующей (рывковой) педалью

Встроенный индикатор вакуума- стрелочный вакуумметр

Диаметр отсасывающего шланга- 5х8, под заказ-16х14