фильтровальные приборы для исследования паразитарных и микробиологических  загрязнений, характеристики и условия поставки                  to EN version

124460, Москва, Зеленоград,  ооо «КомрисФильтр» (ооо "КФ"),

Телефон: 8 (499)  710 57 27 может быть временно заблоктрован из-за спама – обращайтесь по

E-mail  : smkuzmin@mtu-net.ru (основной, но не надежный, т.к. МТС  может прекратить услуги связи) , smkuzmin@mail.ru (запасной, но самый надежный), cf@1filtr.ru ( собственный)

Сайт:    http://www.1filtr.ru

| ПРИБОР При публикации сведений в ЕИС в 2017-2018 годах для формирования ИКЗ в плане закупок, определения кода предмета закупки в планах-графиках необходимо использовать классификатор ОКПД2. | НАЗНАЧЕНИЕ и Краткая характеристика**** | Актуальная цена*** Рубли РФ | Прогноз на следующий квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборник-концентратор гидробиологический ТУ 4312-001-46428453-00 пат. России №2169917 ОКПД2 26.51.12.150 *ПробоКонГ- СЭС - М3 (для санэпидслужбы ), Базовая комплектация | Переносной прибор для фильтрования в паразитологическом анализе больших (25, 50 л и более - до 1000л) проб воды и в лаборатории, и на месте их отбора, в частности по МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.1884-04, МУК 4.2.2661-10.4.2, МУК 4.2.2959-11, МУК4.2.3016-12 Фильтрование из водопроводных сетей, напорных линий и емкостей, безнапорных емкостей, водных источников и водоемов с помощью собственного насоса (220В) . Метод инструментальных смывов по Гузеевой-Моськиной особенно эффективен при коммерческом выполнении анализов для сертификации плодово-овощной продукции, т.к. он позволяет малыми силами выполнить огромный объём работы, в том числе и по её стоимости. Транспорт: кейс 550х300х300 массой 9 кг+ кейс 380х330х140 массой 5 кг. Измерение давления манометром, профильтрованного объема - водосчетчиком. Технические характеристики… | 245 000 руб. |  |
|  |  |  | ? |
| Дополнения (опциии) к ПробоКонГ- СЭС - М3 Примечание: цены указаны при поставке в составе прибора. При отдельной покупке они больше в 1.15 раза + стоимость доставки. | Базовая комплектация ПробоКонГа содержит всё необходимое для выполнения заявленных функций. Эти дополнительные приспособления включаются в поставку по заказу покупателя, их также можно приобрести отдельно. Мы выделили их в отдельные лоты, чтобы сохранить ценовую доступность нашего прибора в современных условиях.. | . |  |
| *****Бортовой источник электропитания 12/220В, 600 Вт, адаптированный для работы ПробоКонГА в экспедиционном варианте ОКПД2 26.30.30.000 | Позволяет использовать для автономного электропитания насоса ПробоКонГа-СЭС автомобильный или бортовой аккумулятор (12В) в полевых услолвиях Транспорт: кейс 390х330х130 массой 3.5 кг Технические характеристики | 20 000 руб. | 20 000 |
| Складной штатив для подвески ПробоКонГа ОКПД2 26.70.19 | Без этого штатива при съеме намывного слоя ПробоКонГ необходимо либо подвешивать на что-нубудь на высоте 170-190 см, либо напарнику держать его в руках Технические характеристики | 20 000 | 20 000 |
| Набор для отбора ПробоКонГом проб из бытовой водопроводной сети ОКПД2 28.49.23.199 | Набор переходников для подсоединения ПробоКонГа к различным разъемам водопровода, переставные пассатижи, силиконовая смазка, инструкция Подробнее | 20 000 руб. | 20 000 |
| *ПФГ, банка 400г (на 40 анализов) ОКПД2 28.25.14.123 | Порошковый фильтр для ПробоКонГа Технические характеристики | 3 500 +дост.* | ? |
| Фильтровальный аппарат бутылочный ТУ4312-002-46428453-00 (пат.РФ №2396104) ОКПД2 25.51.12 | Мембранное фильтрование проб жидкости для бактериологического анализа непосредственно из бутылок-пробоотборников (без переливания в воронку). Технические характеристики |  |  |
| **ФильтрАБут-1/35 **ФильтрАБут-3/35 | 1 фильтровальная ячейка под мембранный фильтр диаметром 35 мм 3 фильтровальных ячейки под мембранный фильтр диаметром 35мм | 60 000 руб. 115 000 руб. | 60 000 115 000 |
| Дополнительный фильтродержатель к ФильтрАБуту | Набор этих сменных фильтродержателей удобен при массовом анализе проб | 33 000руб/шт | 33 000 |
| **Отборник флотанта фильтрующий ОФФ-25 ТУ 4389-002-73502324-2006, , (пат. России №0035987) ОКПД2 25.51.12 | Для приготовления препарата паразитарных объектов для микроскопического исследования на прозрачной трековой мембране. 1 фильтровальная ячейка под диаметр мембраны 25 мм. Технические характеристики… | 85 000 руб. | 85 000 |
| Трековые мембраны для ОФФ-25 (100/упак) ОКПД2 13.99.19.129 | лавсановые, диаметр диска 25мм, диаметр пор - 0.2мкм | Покупайте у РЕАТРЕК-Фильтр https://reatrack.ru/atm/prices/ |  |
| Оформление свидетельства предприятия - изготовителя (иначе-представительское письмо, письмо с полномочиями, полномочия на право поставки и т.п.) | Иногда это письмо требуют организаторы торгов от их участников. Это вроде разрешение (!?) от нас участвовать в торгах с нашим изделием. Смысл и юридический статус документа выяснить нам не удалось, но мы всегда готовы и рады… | 1000руб. | 1000 |

Примечания:

*прибор комплектуется 3-мя банками ПФГ; в случае требования покупателя оформить договор поставки при её стоимости менее 15 000, эта стоимость увеличивается на 1000 рублей для компенсации трудозатрат на оформление этого договора.

** прибор комплектуется трековыми мембранами (диаметр диска 25 мм, диаметр пор 0.2 мкм, 100 шт.) и водоструйным насосом, но может применяться с любыми другими отсасывающими устройствами, например, хирургическими отсасывателями «ОМ-1», или «Элема -Н АМ1П поршневой»;

*** цена производителя (не является публичной офертой) при прямой (без конкурсных процедур) закупке, НДС не облагается (УСН); при объявлении  конкурсных процедур при назначении максимальной цены на наши приборы следует учитывать интересы торговых посредников, чтобы торг состоялся, поскольку  сами мы не обладаем компетенциями, необходимыми для участия в конкурсных  процессах.

**** Детальные характеристики см. далее, или на сайте.

***** Представляет собой инвертер, адаптированный для работы с ПробоКонГом-СЭС в полевых условиях; насос может быть запитан также от любого другого подходящего и более дешевого  инвертера, самостоятельно приобретенного пользователем на рынке и самостоятельно адаптированного  для работы с ПробоКонГом.

Срок поставки (дата отправления посылки): в течение 40 дней  после поступления 100% предоплаты  на счет поставщика (при штучной поставке), 60 дней после поступления 30% предоплаты (при штучной поставке бюджетным организациям), 90 дней при поставке партии в 5 и более приборов. Звоните и уточняйте.

Доставка - почтовой посылкой, включена в цену (кроме регионов без возможности наземной доставки и ПФГ ). Самовывоз мы не практикуем, поскольку у нас нет постоянного «присутствия», и ожидание курьера нарушает наш распорядок дня..

Оформление   заказа:  по e-mail сообщите  что заказываете, наименование покупателя и его банковские реквизиты, наименование грузополучателя и его фактический адрес.

.

ВНИМАНИЮ СОСТАВИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

1.Наши приборы выпускаются по нормативным документам Росстандарта, выпущенным конкретно, специально и только на них (ТУ – указаны выше, входят в официальное название прибора, в них зафиксированы обязательства производителя по качеству и методики испытаний), и

не входят (искать рекомендуем  по ОКП) в

Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/ProdObSert_2012-12.pdf

и в

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/31df4d876b7c282244257a37003e01d3/$FILE/ProdDeklSootvt_2012-12.pdf

О чём мы оформили заключение Росстандарта, входящее в паспорта приборов.

Поэтому, просим принимать во внимание настоящее заявление при составлении конкурсной документации. Т.к. мы - единственный поизводитель этих патентованных приборов и держатель указанных ТУ,  указание в конкурсной документации номера ТУ, являющегося идентификатором продукции и производителя, было бы нарушением положений закона 94, поэтому, рекомендуем указывать в общем виде: например, в графе "предмет закупки" - "пробоотборник концентратор для паразитологического анализа воды типа ПробоКонГ", или методом порошковой фильтрации, а в графе "сертификация" - "наличие сертификационного документа Росстандарта" (ТУ) или "наличие регистрации в ОКП".

см. также (если надо)

Разъяснение Минэкономразвития РФ к приказу №273 от 07.06.2011 по кодам наших приборов.

2. Наши приборы поставляются готовыми к эксплуатации, не требующими пуско-наладочных работ и специального обучения персонала (ввиду простоты эксплуатации и подробности инструкций). Поэтому, требование этих позиций от поставщика было бы избыточным и его не следует включать в контракт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

## Технические характеристики и комплектация пробоотборника-концентратора гидробиологического

ТУ 4312-001-46428453-00

ОКП 431266   рег.№031209 (не подлежит обязательной сертификации и декларированию)

«ПробоКонГ-СЭС-М3»  и "ПробоКонГ-Экспедиционный-М3". Ещё Подробнее…

## 1.Назначение.

ПробоКонГ - переносное устройство для концентрирования методом фильтрования планктона и паразитарных патогенов (цисты и ооцисты кишечных простейших, яйца гельминтов) с размерами более 1.5 мкм  из больших объемов (до 400-1000л) воды как непосредственно на месте отбора пробы, так и в лаборатории. Оно может использоваться при проведении контроля качества по гидробиологическим, экологическим и санитарным показателям воды  на станциях водоочистки, в распределительной сети централизованного водоснабжения, в источниках индивидуального водоснабжения, в природных и искусственных водоемах, рыборазводных предприятиях, морях, плавательных бассейнах и т.п., а также бутилированной воды. Фильтрование осуществляется через намывной слой порошкового фильтрующего материала. ПробоКонГ также применяют в лаборатории для фильтрования доставленных проб воды и для выполнения  санитарно-паразитологических исследований методом инструментальных смывов (МУК 4.2.2661-10.4.2 ,  МУК 4.2.3016-12. 4.2). Метод инструментальных смывов по Гузеевой-Моськиной особенно эффективен при коммерческом выполнении анализов для сертификации плодово-овощной продукции, т.к. он позволяет малыми силами выполнить огромный объём работы, в том числе и по её стоимости.

Прибор марки "ПробоКонГ - СЭС - М3"  -  адаптирован для задач санитарной службы России (МУК 4.2.1884-04 , МУК 4.2.2314-08,  , МУК 4.2.2661-10.4.2, МУК 4.2.2959-11), позволяет отбирать пробы непосредственно из водопроводных сетей, а также из безнапорных емкостей, бассейнов, открытых водоемов, резервуаров, колодцев и проч. для чего он укомплектован погружным плавающим насосом, адаптированным к прибору. Электропитание насоса осуществляется от сети 220В или бортового источника электропитания, поставляемого отдельно или в комплекте «ПробоКонГ-Экспедиционный-М3» и позволяющего работать от автомобильного аккумулятора.

## 2. Область применения.   Может применяться для фильтрования проб воды как из водопроводных линий, так и из безнапорных емкостей (фляг, резервуаров, баков, цистерн), плавательных бассейнов, колодцев, водоемов и пр. Прибор переносной, снабжен электрическим плавающим погружным насосом , работающим от электросети 220В, или, в полевых условиях, от автомобильного аккумулятора  через  бортовой источник электропитания (опция). Прибор поставляется готовым к применению и не требует пуско-наладочных работ.

Ограничения: прибор не пригоден для эффективного фильтрования воды, содержащей:

1. частицы мыла (твердых сортов), скоагулировавшего  в жесткой воде,

2. частицы гидроокиси алюминия, должным образом не удаленные после очистки электрокоагуляцией,  или флоккуляцией (например, в бассейнах)

3. много бактерий с мощной гликокаликсной капсулой (например, семейства псевдомонас), размножающихся при длительном (примерно неделя) хранении пробы воды, или в некоторых застойных водоемах,

быстро забивающие порошковый  фильтр.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по работе с пробоотборниками-концентраторами гидробиологическими

ПробоКонГ .

Данная инструкция должна помочь начинающим работать с ПробоКонГом понять суть методики, не отвлекаясь на ее детали.

Она представляет собой вспомогательный вводный материал к "РУКОВОДСТВУ по ЭКСПЛУАТАЦИИ" и не заменяет его.

1.       Ознакомиться с разделом 1.2 "Меры безопасности".

2.       Развернуть комплекс на объекте пробоотбора  в соответствии с задачей.

3.       Подать на  прибор анализируемую воду из водопровода или насосом и промыть ею напорную линию.

4.       Загрузить в пластиковую бутылку порошковый фильтр гидробиологический ПФГ и привинтить ее к распределительной головке прибора.

5.       Подать в прибор анализируемую воду  и начать фильтрование.

6.       Когда профильтруется по счетчику заданный объем пробы, прекратить подачу воды.

7.       Конец выходного шланга прибора поднять на уровень глаз - намывной слой ПФГ смоется с элемента Крапухина в бутылку.

8.       Отвинтить бутылку со смывом от распределительной головки прибора, закрыть, промаркировать  и отправить в лабораторию для камеральной обработки.

9.       Свернуть комплекс.

При камеральной обработке (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

10.     Взболтать содержимое бутылки и разлить по центрифужным стаканчикам.

11.     Поместить стаканчики в центрифугу и центрифугировать по МУК 4.2.2314-08   в режиме для осаждения биологических объектов, в результате в осадке окажутся частицы фильтровального порошка, биообъекты и минеральные частицы.

12.     Надосадочную жидкость отбросить.

13.     К осадку добавить флотирующую жидкость (по МУК 4.2.2314-08  ), объем этой жидкости должен в 3-5 раз превышать объем осадка.

14.     Осадок тщательно взмутить стеклянной палочкой или пипетировать.

15.     Поместить стаканчики в центрифугу и центрифугировать по МУК 4.2.2314-08  в режиме для флотации биообъектов, в результате частицы фильтрующего порошка и минеральные окажутся в осадке, а биологические всплывут (флотант).

16.     Флотант, содержащий биообъекты, собрать и далее обрабатывать по МУК 4.2.2314-08 .

## 3. Технические характеристики

Применять только по назначению

Максимальное допустимое давление на входе                                                                                  -5 ати (05 МПа).

Температура воды, о С                                                                                                                                от 5 до 40

рН                                                                                                                                                                     от 3 до 9

Фильтрующий материал[1] - Порошковый Фильтр Гидробиологический (ПФГ):

плавучая плотность, г/см3, не менее                                                                                                       1.5

время отстоя 10 см суспензии, мин, не более                                                                                       60

загрузка примерно, г                                   15-20 (2-3  мерных ложек-указано на банке)

начальная скорость фильтрации при

давлении 2 ати (0.2МПа), л/мин                                                                                                              от 2.5 до 4.2

ресурс по питьевой воде (мутность<1), л, до                                                                       1000

вероятность проскока, не более

цисты лямблии                                                                                                                   1*10-3

ооцисты криптоспоридии                                                                                                               5*10-3

полнота их выделения (коэффициент отдачи фильтра) %,                          70-90

Скорость фильтрования, л/час                                                                                50-250

Рабочее давление на входе, ати.                                                                                      0.5-3.5 (0.05-0.35МПа)

Время, затрачиваемое на фильтрование водопроводной воды (мутность <1)

на одной загрузке фильтра, при давлении 2 ати (0.2 МПа). (примерно)

25л - 7-10 мин

50л - 15-20 мин

400л - 2.5-3.5 часа

1000л - 8-10 час

Время на на развертывание и подготовку

ПробоКонГа -СЭС-М3  к фильтрованию, мин                                                   10

Время на сворачивание,  мин                                                                                  10

Объем концентрата, мл, не более                                                                           500

Приемник концентрата - 0.5л  пластиковая  бутылка из - под «Кока-Колы»

Погрешность определения объема воды при расходе

не менее 1л/мин, не более,    %                                                                                5

Масса ПробоКонГа(базовый аппарат),  кг                                                          2.5

ПробоКонГа - СЭС - М-3  (в транспортном виде), кг                                      10-11.5

Размеры  ПробоКонГа (базовый аппарат),см                                                 32х22х9

ПробоКонГа- СЭС-М3 (в транспортном виде), см                                      55х30х30

Присоединения:

вход- ПВХ трубки (10м и 2м) с 1\2" резьбовыми разъемами (гайка) и прилагаемым

адаптером к водопроводному крану;

выход -  ПВХ трубка с внутренним диаметром 6- 8 мм, резьбовым разъемом 1/2" -2.5 м.

сброс - ПВХ трубка с внутренним диаметром 6 - 8 мм, резьбовым разъемом 1/2", тормозом струи  -2 м.

Срок эксплуатации (расчетный), лет                                                                                         5

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки

Насос погружной плавающий 220В, 50 Гц, 220 Вт, снабженный двумя серьгами-подвесками для крепления к пластиковым  бутылкам-поплавкам.

Глубина отбора пробы насосом на плаву , см                                     55

Минимальная глубина водоема при отборе пробы насосом с поплавком, м                    1

Электропитание насоса - от сети 220В или от бортового источника электропитания 12В/220В 600Вт (поставляется отдельно).

## 4.  В комплект ПробоКонГа –СЭС – М3  входят:

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| ПробоКонГ ТУ 4312-001-46428453-00 фильтровальный блок | 1шт. |
| --- | --- |
| Насос погружной плавающий (пат. России № 38369) в отдельном кейсе | 1шт |
| Шланг входной ПВХ 10 м со штуцерами | 1шт |
| Шланг входной ПВХ 2 м со щтуцерами | 1шт. |
| Шланг сбросовый со штуцером, тормозом струи и карабином для фиксации конца выходного шланга | 1 шт. |
| Шланг выходной со штуцером | 1 шт |
| Адаптер для подсоединения к крану |  |
| Набор для стационарного подсоединения ПРобоКонГа к водопроводу | 1 шт. |
| Предфильтр ДУ15 адаптированный | 1шт. |
| Порошковый фильтр гидробиологический (ПФГ) ТУ 4312-001-46428453-00, банка (400 г, примерно 40 загрузок) | 3 банки |
| Принадлежности (флакон моющего средства, пинцет, зубная щетка, уплотнительные прокладки, фильтровальные салфетки, перчатки и др.) | 1 комплект |
| Складное удилище для позиционирования насоса в водоеме | 1шт. |
| Кейс пластиковый транспортный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| О П Ц И И |  |
| Складной штатив для подвески аппарата. |  |
| Бортовой источник электропитания 12В/220В 600Вт |  |
| Набор для отборапроб из бытовой водопроводной сети т |  |

5. Технические характеристики и комплектация бортового источника электропитания.

(ОПЦИЯ)

Назначение. Переносной источник электропитания  220В, 50Гц от автомобильного или бортового аккумулятора 12В, адаптированный для работы ПробоКонГа-СЭС-М3 в полевых условиях.

Выходное напряжение - 220В, 50Гц.

Форма выходного напряжения - Меандр.

Выходная мощность - 600Вт.

Входное напряжение – 12В, постоянное

Размеры (пластиковый кейс) – 380х340х140 мм.

Масса – 3.5 кг, в отдельном кейсе

Подсоединения:

К аккумулятору – цанговые зажимы или «крокодилы», длина проводов – 1 м;

Выход – евророзетка.

Руководство по эксплуатации, адаптированное для работы ПробоКонГа-СЭС.

Сертификат соответствия, актуальный на текущую дату поставки ПробоКонГа.

6. Технические характеристики складного штатива для подвески ПробоКонГа

(ОПЦИЯ)

| Высота MAX | 190 см |
| --- | --- |
| Высота MIN | 49 см |
| Диаметр ножек | 20x5 мм |
| Диаметр основания в разложенном виде | 100 см |
| Диаметр секций | 25 мм |
| Длина в сложенном виде | 48 см |
| Количество секций | 5 |
| Масса | 0.96 кг |
| Материал | Алюминий |
| Нагрузка MAX (безопасная) | 1.5 кг |
| Цвет | Черный |

124460, Москва, Зеленоград,

т./ф.  8 (499)  710 57 27,

E-mail  : smkuzmin@mail.ru , cf@1filtr.ru ,

www.1filtr.ru,

ИНН 7735576604, КПП  783901001

ПАСПОРТ.

Порошковый фильтр гидробиологический ТУ  4312-001-46428453-00  "ПФГ".

Назначение и область применения. Предназначен только для применения в качестве расходного материала для пробоотборника-концентратора гидробиологического "ПробоКонГ"  по его назначению и инструкции к нему.

Максимальное допустимое давление на входе                                        -5 ати (0.5МПа).

Температура воды, о С                                                                                           от 5 до 40

рН                                                                                                                            от 3 до 9

Технические характеристики:

плавучая плотность, г/см3, не менее                                                                                 1.5

время отстоя 10 см суспензии, мин, не более                                                                  60

загрузка примерно, г                                              10 г (2-3  мерных ложек-указано на банке)

начальная скорость фильтрации при

давлении 2 ати (0.2МПа), л/мин                                                                            от 2.5 до 4.2

ресурс по питьевой воде (мутность<1), л, до                                                                   1000

проходной размер, мкм, не более                                                                                       1.6

вероятность проскока, не более

цисты лямблии                                                                       1*10-3

ооцисты криптоспоридии                                                      5*10-3

полнота их выделения (коэффициент отдачи фильтра), %                                          70-90

скорость фильтрования, л/час,                                                                                             50-250

рабочее давление на входе, .                                                                         0.5-3.5 ати (0.05-0.35МПа)

время, затрачиваемое на фильтрование водопроводной воды (мутность <1)

на одной загрузке фильтра, при давлении 2 ати (0.2МПа) (примерно):

25л - 7-10 мин

50л - 15-20 мин

400л - 2.5-3.5 часа

1000л - 8-10 час,

Состав:         растительные полисахариды, возможно следовое присутствие  ПАВ, глицерина

Гарантированный срок сохранения начальных паспортных характеристик:

24 месяца при хранении в упаковке изготовителя в помещении с нормальной влажностью и температурой. Недопустимо присутствие агрессивных паров и газов, например, кислот, фенолов, йода, хлора, аммиака, сероводорода и т.п. в концентрации выше ПДК.

Сертификация: не подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.

Гендиректор                                                              С.М.Кузьмин.

Набор для отбора проб из бытовой водопроводной сети.

(ОПЦИЯ)

Набор переходников для подсоединения ПробоКонга к точкам отбора водопроводной сети обеспечивает подсоединение помимо штуцера ½” :к  крану с круглым изливом без резьбы диаметром 14-15 мм, к крану с круглым изливом без резьбы диаметром 19-23 мм, к кранам вместо аэраторов с внешней М22, или внутренней М24 резьбой, к штуцеру ¾” и содержит:

ТОЧКИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРОБОКОНГА.

Переход водопроводной трубы с резьбой 1/2"к гибкой подводке к санитарному прибору

Смеситель душа, штуцер 1/2” для шланга лейки

Кран с цилиндрическим изливом (носиком) с диаметром 15-20 мм.

Кухонный кран, вместо аэратора, резьба наружная М22

А если аэратор снять не удаётся, то этот переходник для диаметра до 24 мм

Кухонный кран, присоединение переходника вместо «гусака»,  резьба ¾”

Смеситель над раковиной, присоединение вместо аэратора (на ладони), резьба внутренняя М24

В НАБОР ВХОДЯТ:

1. Кобинированный многофункциональный переходник для подсоединению к кранам без резьбы с круглым изливом диаметром от 14 до 19 мм, или от 19 до 24 мм, или вместо аэраторов с резьбой М22, или М24

2. Дивертер ½” для подсоединения вместо аэратора с внешней М24 или внутренней М22 резьбой

3. Переходник для подсоединения вместо «гусака» 3/4"

4. Переходник («выездной») для подсоединения вместо аэратора с внешней М24 или  внутренней М22 резьбой

5. Ключ для отвинчивания аэратора

6. Переставные пассатижи для преодоления трудностей.

7. Наждачная и резиновая полоски для отвинчивания пассатижами деталей с деликатными поверхностями.

8. Универсальная силиконовая смазка для резьбовых соединений.

9. Инструкция по присоединению ПробоКонГа(включена в паспорт прибора).

Или аналоги с той же функцией

Технические характеристики фильтровального аппарата бутылочного

ТУ 4312-002-46428453-00

ОКП 431266  рег.№031210 (не подлежит обязательной сертификации и декларированию)

«ФильтрАБут». Ещё Подробнее…

Назначение. Для мембранного вакуумного фильтрования растворов при микробиологическом анализе. Прибор поставляется готовым к применению и не требует пуско-наладочных работ.

Диаметр фильтра                                                                35 мм

Площадь контакта пробы с установкой,  см2 не более  4

Материалы                                             нержавеющие сплавы

Движущая сила фильтрации                     разрежение

Стерилизация фильтрующих ячеек      - фламбированием.

Число фильтровальных головок 1 или 3 - указано в марке.

Масса , не более, кг

ФильтрАБута -1                                                              1.5

ФильтрАБута -3                                                              2.5

Площадь, занимаемая на столе не более, см

ФильтрАБутом -1,                                                          22х19

ФильтрАБутом-3                                                           35х25

Рекомендуемая рабочая поза – сидя за столом обычной высоты

Держатели бутылок:

Основной держатель под медицинскую градуированную склянку:

внутренний диаметр – 34 мм,

высота – 22 мм,

объем – 20 мл (при необходимости фильтрования 40 мл, эта проба воды просто заливается в держатель два раза).

Дополнительные цилиндры-адаптеры для разных бутылок:

высота  35 мм (для коротких горлышек типа пивных), высота 68 мм (для бутылок типа водочных и винных)

Измеритель разрежения                               - вакуумметр.

Источник разрежения - водоструйный насос (входит в комплект), или иное откачивающее устройство, например, отсасыватель хирургический ОМ-1, эжектор или вакуумная станция (например ЗАО «Владисарт»), вакуум- компрессорные насосы (например, фирм «Миллипор» или «Гельман») и т.п.

Подсоединение к отсосу – штуцер  1/2", ПВХ трубка 8х2 мм, длина 1.5 м

Расчетный срок эксплуатации.                                                     -5 лет.

Гарантийный срок  24 месяцев со дня поставки.

Комплектация.

| ФильтрАБут ТУ 4312-002-46428453-00 в комплекте | 1шт. |
| --- | --- |
| Шланг ПВХ 8х2 2м со штуцером ½” | 1шт. |
| Водоструйный насос с адаптером для водопроводного крана | 1шт |
| Пинцеты для мембранных фильтров | 4 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Технические характеристики отборника флотанта фильтрующего

ТУ 4389-002-73502324-2006

ОКП 438910  рег.№000784 (не подлежит обязательной сертификации и декларированию)

«ОФФ-25». Ещё Подробнее…

## Назначение.

Отборник флотанта фильтрующий ОФФ-25 предназначен в основном для приготовления препаратов микрообъектов для микроскопирования на трековых прозрачных мембранах в паразитологии (см., например, "Методические рекомендации Лабораторного Совета госсанэпиднадзора при Федеральном центре госсанэпиднадзора "Использование аналитических трековых мембран для пробоподготовки воды и исследования на показатели паразитарной безопасности", 2004; МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.2661-10.4.2), микробиологии и т.п. Особенно функционален прибор для сбора микрообъектов с поверхности жидкостей, в частности, в методиках паразитологического анализа, включающих очистку препарата флотированием.  Может применяться также при градиентном центрифугировании для отбора зон для микроскопического анализа. Прибор поставляется готовым к применению и не требует пуско-наладочных работ.

Диаметр фильтра   -25мм

Материалы                                             нержавеющие сплавы

Движущая сила фильтрации                     разрежение

Измеритель разрежения                               - вакуумметр.

Масса , не более, кг                                          2

Площадь занимаемая на столе, смхсм                     20х20

Рекомендуемая рабочая поза – сидя за столом обычной высоты.

Источник разрежения - водоструйный насос (входит в комплект), или иное откачивающее устройство, например, отсасыватель хирургический ОМ-1, эжектор или вакуумная станция (например ЗАО «Владисарт»), вакуум- компрессорные насосы (например, фирм «Миллипор» или «Гельман») и т.п.

Подсоединение к отсосу – штуцер  1/2", ПВХ трубка 6х1.5 мм, длина 2 м
Гарантия: 24 месяца со дня поставки.

Комплектация.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОФФ-25 ТУ 4389-002-73502324-2006 в сборе | 1 шт. |
| . | Водоструйный насос фторопластовый в сборе с тормозом струи и трубкой ПВХ 8х2 1.5 м с гайкой ½" для подсоединения к гибкой подводке воды. | 1шт. |
|  | Набор для подсоединения насоса к гибкой подводке воды к санитарному прибору (например к раковине). | 1шт. |
| . | Трубка для отсоса ПВХ 6х1.5 с гайкой ½" для присоединения к ОФФ-25, а другим концом - к водоструйному насосу. | 1.5 м |
| 4 | Трубка ПВХ 3х0.5 | 3.0 м |
| 5 | Цилиндр стеклянный запасной | 1шт. |
| 6 | Пинцеты для мембранных фильтров | 4шт. |
| . | Трековые мембраны с диаметром диска 25мм и с диаметром пор 0.2мкм | 100 шт. |
| 8 | Паспорт | 1 шт. |

[1] ПФГ - расходный материал к ПробоКонГу, производится и поставляется ооо "КомрисФильтр" только пользователям ПробоКонГа.